DMSJ 血液酒精检测软件

软件架构设计说明书

版本：V1.0

文档类型：软件架构档案文档

编制日期：2026 年 5 月

编制人：ChengLei

— 公司内部存档文件 —

目  录

目  录	2

1. 项目概述	6

1.1 项目基本信息	6

1.2 软件定位与应用场景	6

1.3 核心业务能力	6

2. 技术栈与依赖	8

2.1 核心技术栈	8

2.2 外部依赖库	8

2.3 项目输出结构	8

3. 系统架构总览	10

3.1 架构分层设计	10

3.2 系统架构图（文字描述）	10

4. 通信层架构	12

4.1 通信架构概览	12

4.2 RS-485 通信子系统	12

4.2.1 核心组件	12

4.2.2 Modbus 地址映射机制	12

4.2.3 并发控制	13

4.3 TCP 通信子系统	13

4.3.1 核心组件	13

4.3.2 设备身份绑定机制	13

4.3.3 数据收发架构	13

4.4 通信中枢：CommunicationManager	14

5. 协议层架构	15

5.1 协议服务职责	15

5.2 扫码枪协议（ScannerProtocolService）	15

5.3 天平协议（BalanceProtocolService）	15

5.4 温控器协议（ShimadenSrs11A）	15

6. 服务层架构	16

6.1 流程引擎（WorkflowEngine）	16

6.1.1 设计特点	16

6.1.2 状态转换流程	16

6.1.3 称重流程标准处理模式	16

6.2 温度服务（TemperatureService）	17

6.3 PLC 轮询服务（PlcPollingService）	17

6.4 操作模式服务（OperationModeService）	17

6.5 配置服务（ConfigService<T>）	18

6.6 日志中枢（AppLogHub）	18

7. 视图模型层架构	19

7.1 MVVM 基础设施	19

7.2 HomeViewModel 协调器架构	19

7.2.1 5 个后台监控循环	20

7.2.2 启动/停止生命周期	21

7.3 调试页 ViewModel 架构	21

8. 视图层架构	23

8.1 窗口/页面层次结构	23

8.2 UI 设计规范	24

8.3 MainWindow 关键行为	24

9. 数据模型层架构	25

9.1 配置数据模型	25

9.2 运行时数据模型	25

9.3 配置校验机制	26

10. 应用生命周期管理	27

10.1 启动流程	27

10.2 关闭流程	27

10.3 全局异常处理	27

11. 并发与线程模型	29

11.1 线程架构	29

11.2 主要同步原语	29

11.3 UI 线程调度	30

12. 设计模式应用	31

12.1 模式应用汇总	31

12.2 关键架构决策	31

13. 文件组织与命名空间	33

13.1 项目目录结构	33

13.2 命名空间规范	35

14. 数据流与交互时序	37

14.1 检测流程的数据流	37

14.2 初始化流程的 PLC 握手序列	37

15. 安全与错误处理	39

15.1 硬件通信容错	39

15.2 业务流程安全保障	39

15.3 数据完整性	39

16. 附录	40

16.1 核心指标汇总	40

16.2 设计原则	40

16.3 文档信息	41

1. 项目概述

1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | DMSJ 血液酒精检测软件（Blood Alcohol System） |
| 项目类型 | 工业自动化上位机控制软件 |
| 技术平台 | .NET 8.0 WPF（Windows Presentation Foundation） |
| 开发语言 | C# 12.0 / XAML |
| 目标操作系统 | Windows 10 / Windows 11（64 位） |
| 运行时 | .NET 8 Desktop Runtime |
| 解决方案 | Blood Alcohol.sln |
| 项目文件 | DMSJ_Blood Alcohol.csproj |
| 源码规模 | 123 个核心源文件（.cs + .xaml），约 40,500 行代码 |
| 架构模式 | MVVM（Model-View-ViewModel） |
| UI 框架 | WPF 原生 + Fluent Design 风格 |

1.2 软件定位与应用场景

DMSJ 血液酒精检测软件是一套应用于司法鉴定与临床检验领域的工业上位机控制软件，专门用于血液酒精含量（BAC）顶空气相色谱检测的自动化前处理工作站。软件通过 RS-485 串行总线与 TCP/IP 网络，协同 PLC、条码扫描枪、电子天平和岛电温控器等多种自动化设备，完成采血管条码识别、顶空瓶精确称量、加内标丁醇、加热气化及进样前处理的完整自动化流程。

本软件面向公安司法鉴定机构、医院检验科及第三方检测实验室，旨在通过标准化和自动化的前处理工艺，消除人工操作的随机误差，确保每份血样的检测结果具备完整的可追溯性。

1.3 核心业务能力

• 全自动多步骤检测流程编排：扫码 → 去皮 → 顶空瓶称量 → 采血管称量 → Z 坐标换算 → 加血后称量 → 加丁醇后称量

• 4 通道独立温度控制与实时监控（加热箱 / 定量环 / 传输线 / 备用通道）

• 4 伺服轴手动/自动控制（X 水平 / Y 垂直 / Z 移液深度 / 摇动混匀）

• 基于 Modbus RTU 的 PLC 双向信号握手流程

• 多设备 TCP 会话管理：按逻辑设备键身份路由数据

• 重量-Z 轴取液坐标在线标定

• 全流程日志记录与样品 CSV 追溯

• 在线故障诊断与 PLC 点表实时监控

2. 技术栈与依赖

2.1 核心技术栈

| 层次 | 技术选型 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 运行时 | .NET 8.0 | 8.0.x |
| UI 框架 | WPF（Windows Presentation Foundation） | — |
| 编程语言 | C# 12.0 | — |
| 标记语言 | XAML | — |
| IDE | Visual Studio 2022 / JetBrains Rider | — |
| UI 设计风格 | Windows 11 Fluent Design | — |
| 版本控制 | Git | — |
| 包管理 | NuGet | — |

2.2 外部依赖库

| NuGet 包 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| NModbus | 3.0.81 | Modbus RTU 协议实现，提供 IModbusSerialMaster 接口，用于与 LX5V 系列 PLC 进行 RS-485 总线通信 |
| System.IO.Ports | 10.0.5 | 串口通信 API，提供 SerialPort 类用于 RS-485 物理层通信 |

设计决策：本系统仅依赖两个外部 NuGet 包，其余全部功能（TCP 服务器、日志系统、JSON 序列化、MVVM 基础设施、业务流程引擎等）均以零第三方依赖的方式手写实现，确保了代码库的完全可控性和长期可维护性。

2.3 项目输出结构

| 输出类型 | 说明 |
| --- | --- |
| WinExe | Windows 桌面应用程序（WPF） |
| TargetFramework | net8.0-windows，使用 Windows 特定 API（串口、WPF） |
| Nullable | 启用 C# 可空引用类型检查 |
| ImplicitUsings | 启用隐式全局 using 指令 |
| ApplicationIcon | Resources/favicon.ico |
| ApplicationManifest | app.manifest |

3. 系统架构总览

3.1 架构分层设计

本系统采用严格的四层分层架构，自下而上分别为：通信层（Communication）、服务层（Services）、视图模型层（ViewModels）、视图层（Views）。各层职责明确，上层依赖下层，下层不感知上层。

| 层次 | 目录 | 职责 | 典型组件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视图层（View） | Views/ | WPF XAML 界面定义，纯 UI 布局与数据模板，不包含业务逻辑 | HomeView, CommunicationDebugView, DebugView, AxisDebugView, PointMonitorView, FaultDebugView 等 |
| 视图模型层（ViewModel） | ViewModels/ | MVVM 绑定源，封装 UI 状态、命令与交互逻辑，通过 DataBinding 驱动视图 | HomeViewModel, CommunicationViewModel, DebugViewModel, AxisDebugViewModel, CoordinateDebugViewModel 等 |
| 服务层（Service） | Services/ | 核心业务逻辑：流程引擎、温度控制、PLC 轮询、操作模式管理、日志中枢 | WorkflowEngine, CommunicationManager, PlcPollingService, TemperatureService, OperationModeService, AppLogHub |
| 通信层（Communication） | Communication/ | 底层设备通信抽象：RS-485 串口、Modbus RTU 协议、TCP 多设备服务器 | Lx5vPlc, TcpServer, Rs485Helper, ScannerProtocolService, BalanceProtocolService, ShimadenSrs11A |

3.2 系统架构图（文字描述）

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 视图层 (Views) │ │ MainWindow ─── HomeView / CommunicationDebugView / DebugView │ │ + 10+ 调试子视图 + 3 个对话框窗口 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 视图模型层 (ViewModels) │ │ HomeViewModel (2163 行) ─── 9 个 Coordinator 协调器 │ │ + Communication / Debug / Axis / Fault / WeightToZ 等 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 服务层 (Services) │ │ WorkflowEngine │ CommunicationManager │ TempService │ │ PlcPollingSvc │ OperationModeSvc │ ConfigService │ │ AppLogHub │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 通信层 (Communication) │ │ ┌──────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │ │ │ RS-485 │ │ TCP Server │ │ │ │ Lx5vPlc │ │ Scanner │ Balance │ Shimaden x4 │ │ │ │ NModbus │ │ Protocol │ Protocol │ Protocol │ │ │ └──────────┘ └────────────────────────────────────┘ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 物理设备层 (Hardware) │ │ LX5V PLC │ 扫码枪 │ 电子天平 │ 岛电 SRS11A x4 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

4. 通信层架构

4.1 通信架构概览

通信层是本系统的基础设施层，负责与所有下位机设备的物理通信。系统采用"双总线异构协议"架构：RS-485 串行总线用于 PLC 通信（Modbus RTU 协议），TCP/IP 网络用于扫码枪、天平、温控器等 TCP 终端设备（承载 ASCII 文本、Modbus RTU over TCP、岛电专有 ASCII 协议）。

4.2 RS-485 通信子系统

4.2.1 核心组件

| 组件 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Rs485Helper | Communication/Serial/Rs485Helper.cs | RS-485 串口的打开、关闭和状态管理，提供串口实例给 PLC 通信层 |
| Lx5vPlc | Communication/Serial/Lx5vPlc.cs | LX5V 系列 PLC 的 Modbus RTU 主站封装，提供线圈读写、寄存器读写、地址标准化等接口 |
| ILx5vPlcTransport | Communication/Serial/ILx5vPlcTransport.cs | PLC 通信传输接口抽象，支持注入模拟传输实现，用于离线测试 |
| SerialPortStreamResource | Communication/Serial/SerialPortStreamResource.cs | NModbus 库的串口流适配器，将 System.IO.Ports.SerialPort 适配为 NModbus 可用的流 |

4.2.2 Modbus 地址映射机制

系统采用"显示地址 + 偏移量"的地址模型。Lx5vPlc 内部维护 4096 的 Modbus 地址偏移量（ModbusAddressOffset = 4096），将从 PLC 手册读取的显示地址统一转换为 Modbus 协议标准地址。例如：显示地址 M400 → Modbus 线圈地址 = 400 + 4096 = 4496。

4.2.3 并发控制

Lx5vPlc 使用 SemaphoreSlim(1, 1) 作为互斥锁 (_masterGate)，确保同一时刻仅有一个线程访问 Modbus 串行主站实例。所有 PLC 读写操作均通过此锁串行化，避免了 RS-485 半双工总线上的数据冲突。

4.3 TCP 通信子系统

4.3.1 核心组件

| 组件 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| TcpServer | Communication/Tcp/TcpServer.cs | 多设备 TCP 服务端核心，负责监听连接、设备身份绑定、数据收发路由和全局接收队列管理 |
| TcpClientSession | Communication/Tcp/TcpServer.cs (inner) | 单个 TCP 客户端会话，存储 TcpClient 引用、逻辑设备键集合、接收队列和信号量 |

4.3.2 设备身份绑定机制

TcpServer 采用"客户端 IP + 源端口"组合作为设备身份标识。当 TCP 客户端首次连接时，系统遍历设备映射配置表（TcpDeviceMapping），将客户端的 IPEndPoint 与配置中的设备映射进行匹配，建立 DeviceKey 到 TcpClientSession 的关联。此后，上层业务模块通过 DeviceKey（如 "Scanner"、"Balance"、"TemperatureController_1"）即可定位目标设备的 TCP 会话。

4.3.3 数据收发架构

TcpServer 为每个设备会话维护独立的 ConcurrentQueue<byte[]> 接收队列和 SemaphoreSlim 接收信号量，实现了生产者-消费者模式的数据分发：

• 生产者（接收线程）：持续从 TcpClient NetworkStream 异步读取数据，将原始字节数组入队到对应会话的接收队列，并释放信号量唤醒消费者

• 消费者（协议层）：上层协议服务（ScannerProtocolService、BalanceProtocolService 等）通过 WaitAsync 阻塞等待信号量，被唤醒后从队列取出数据并解析

此外，TcpServer 同时维护一个全局接收队列 _globalReceiveQueue 和全局信号量 _globalReceiveSignal，用于兼容旧版端口定位方式的遗留代码。

4.4 通信中枢：CommunicationManager

CommunicationManager 是整个通信层的静态单例协调器（static class），作为系统中唯一持有所有设备实例的注册中心。其内部结构如下：

| 内部类/成员 | 职责 |
| --- | --- |
| DeviceRegistry（内部类） | 设备实例注册表，持有 Lx5vPlc、Rs485Helper、TcpServer 及所有协议服务的单一实例 |
| CommunicationSettingsStore（内部类） | 通讯配置的 JSON 持久化存储，负责加载和保存 CommunicationSettings |
| CommunicationConnectionCoordinator（内部类） | 连接协调器，编排 RS-485 和 TCP 的自动连接、断开和重连逻辑 |

CommunicationManager 提供以下核心能力：

• 配置管理：LoadSettings() / SaveSettings() — 从 JSON 文件加载/保存通讯设置

• 自动连接：AutoConnect() — 启动时自动打开 RS-485 串口并启动 TCP 监听

• 设备定位：GetDeviceKey(deviceType) — 按设备类型获取逻辑设备键，供业务流程通过 DeviceKey 定位 TCP 客户端

• 日志事件：OnLogReceived — 统一的日志事件，供 App.xaml.cs 监听并处理通讯异常弹窗

• 状态变更事件：OnStateChanged — 通讯状态变更通知，各 ViewModel 订阅以更新 UI

5. 协议层架构

5.1 协议服务职责

协议层位于通信层内部（Protocols/ 目录），负责将从 TCP 原始字节流转换为具有业务语义的数据结构。每种设备类型对应一个协议服务类，实现该设备的自定义通信协议。

5.2 扫码枪协议（ScannerProtocolService）

扫码枪通过 TCP 发送 ASCII 文本格式的条码数据。ScannerProtocolService 的核心功能：

• 接收原始字节数组，去除 STX/ETX/CR/LF 等帧控制字符

• 按配置的校验规则（固定前缀、长度、正则表达式等）验证条码格式

• 返回清洗后的纯文本条码字符串

• 过滤非扫码枪设备（如温控器）的干扰帧：通过预筛选排除 Shimaden SRS11A 协议特征字节

5.3 天平协议（BalanceProtocolService）

电子天平通过 TCP 传输 Modbus RTU 帧。BalanceProtocolService 的功能：

• 生成 Modbus RTU 读保持寄存器命令（功能码 0x03），请求天平当前重量值

• 生成 Modbus RTU 写命令（去皮/清零指令）

• 解析 Modbus RTU 响应帧，验证 CRC16 校验和

• 从响应数据中提取重量浮点数值

5.4 温控器协议（ShimadenSrs11A）

岛电 SRS11A 温控器使用专有的 ASCII 通信协议（非 Modbus），以 STX (0x02) 为帧头、ETX (0x03) + CR (0x0D) 为帧尾。ShimadenSrs11A 类实现了：

• ASCII 命令帧的构建（读取 PV 当前值、读取 SV 设定值、写入 SV 设定值）

• 响应帧的解析和校验

• 支持 4 个独立站的地址标识（01-04），对应于 4 个物理温控器

• BCC（块校验字符）的计算与验证

6. 服务层架构

6.1 流程引擎（WorkflowEngine）

WorkflowEngine 是本系统的核心业务引擎，负责驱动整个检测流程的状态机运行。它是一个独立于 UI 的纯业务逻辑类，通过事件和回调与 ViewModel 层通信。

6.1.1 设计特点

• 基于 PLC 信号上升沿的事件驱动状态机：持续轮询 PLC 允许位（M400-M427），监测信号的上升沿（0→1 跳变）

• 9 种事件类型的处理器注册机制：扫码、去皮、6 个体重步骤、Z 坐标写入等

• 每处理器独立 SemaphoreSlim 并发控制：防止同一事件被重复处理

• 结构化日志推送：WorkflowLogMessage 包含时间戳、管号、扫码值、称重值、批次号等完成字段，同时用于 UI 展示和 CSV 追溯

6.1.2 状态转换流程

IDLE ──[启动]──> RUNNING RUNNING ──[停止]──> STOPPING ──> IDLE RUNNING ──[急停]──> EMERGENCY_STOP ──> IDLE RUNNING ──[报警]──> ALARM_TRIGGERED ANY ──[异常]──> FAULTED

6.1.3 称重流程标准处理模式

每个称重步骤遵循统一的处理管线：

• 1. 检测到对应允许位（AllowXxxCoil）上升沿

• 2. 获取信号量，进入临界区

• 3. 等待天平稳定（默认 2 秒稳定期）

• 4. 发送天平去皮指令

• 5. 发送读取重量指令

• 6. 验证响应 CRC16 校验和

• 7. 解析重量浮点值

• 8. （可选）重量→Z 坐标换算，写入 PLC D 寄存器

• 9. 写入对应 OK 位（XxxOkCoil = 1）给 PLC

• 10. 推送 WorkflowLogMessage 到 UI 和 CSV 追溯

• 11. 释放信号量

6.2 温度服务（TemperatureService）

TemperatureService 封装了 4 通道岛电温控器的读写操作。核心功能：

• 周期性轮询各通道当前温度（PV）和设定温度（SV），默认每 5 秒一次

• 启动时等待温度到达目标值（最长等待 30 分钟），超时后记录日志但允许继续操作

• 温度漂移自动补偿：检测到温度低于目标值时自动重新发送设定值

• 通过回调机制将温度数据推送给 HomeViewModel 更新 UI

6.3 PLC 轮询服务（PlcPollingService）

PlcPollingService 是后台 PLC 状态缓存服务：

• 基于引用计数的订阅机制：业务模块注册需要轮询的 PLC 线圈地址，服务记录引用计数

• 按配置的时间间隔批量读取已注册的线圈状态

• 缓存读取结果并记录时间戳，支持按最大缓存年龄（CoilCacheMaxAge = 900ms）判断数据新鲜度

• 引用计数归零时自动停止对应地址的轮询，避免不必要的通信开销

• 提供 StopAsync() 方法支持优雅关闭

6.4 操作模式服务（OperationModeService）

OperationModeService 是一个静态单例，管理全局的操作模式状态（自动模式 / 手动模式）。

• 通过事件通知订阅者模式变更

• MainWindow 订阅此事件，在自动模式下锁定"设置"标签页（IsEnabled = false）

• 在代码中通过 OperationModeService.IsAutoMode 属性全局访问当前模式

6.5 配置服务（ConfigService<T>）

ConfigService<T> 是一个泛型 JSON 配置读写服务：

• 泛型参数 T 指定配置模型类型，从 Config/ 目录加载对应的 JSON 文件

• 支持默认值：若文件不存在，创建模型默认实例并保存

• 支持旧配置迁移：兼容旧版裸 IP 字面量、Unicode 转义字符等历史配置格式

• 加载时自动调用模型的 Validate() 方法进行合法性校验

• 使用 System.Text.Json 进行序列化/反序列化

6.6 日志中枢（AppLogHub）

AppLogHub 提供统一的应用日志聚合和分发机制，支持四类日志分类：

| 日志类型 | 说明 | 输出目标 |
| --- | --- | --- |
| 系统日志 | 软件启动、关闭、未处理异常 | Logs/ 目录文件 + UI 日志区 |
| 流程日志 | 检测流程步骤记录（WorkflowLogMessage） | Logs/ 目录文件 + UI 日志区 |
| 硬件日志 | 设备通信原始数据、读写时间戳、异常信息 | Logs/ 目录文件 + UI 日志区 |
| 操作日志 | 用户按钮操作、模式切换、参数修改 | Logs/ 目录文件 + UI 日志区 |
| 样品 CSV 追溯 | 每个样品管全流程数据（条码、各步骤重量、时间戳） | CSV 文件（可配置导出路径） |

7. 视图模型层架构

7.1 MVVM 基础设施

| 组件 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| BaseViewModel | ViewModels/BaseViewModel.cs | MVVM 基类，实现 INotifyPropertyChanged 接口，提供 SetProperty 属性变更通知方法 |
| RelayCommand | ViewModels/RelayCommand.cs | 同步 ICommand 实现，将 UI 命令委托给 ViewModel 中的 Action 方法 |
| AsyncRelayCommand | ViewModels/AsyncRelayCommand.cs | 异步 ICommand 实现，支持 async/await 命令执行，内置执行中状态和异常处理 |
| PlcPoint | ViewModels/PlcPoint.cs | PLC 点位模型，抽象 M 线圈和 D 寄存器的地址、名称、当前值和历史值 |
| IMonitoringLifecycle | ViewModels/IMonitoringLifecycle.cs | 后台监控生命周期接口，定义 StartMonitoring / StopMonitoring 契约 |

7.2 HomeViewModel 协调器架构

HomeViewModel 是本系统最复杂的视图模型（约 2,200 行），采用了"协调器委托模式"（Coordinator Delegation Pattern）来避免单一巨型类的出现。HomeViewModel 将不同职责域的业务逻辑委托给 9 个专门的协调器对象：

| 协调器 | 文件 | 职责域 |
| --- | --- | --- |
| HomePlcGateway | Coordination/HomePlcGateway.cs | PLC 读写抽象网关，封装缓存检查、访问锁和 Modbus 地址翻译，对外提供干净的读/写方法 |
| HomePlcCommandCoordinator | Coordination/HomePlcCommandCoordinator.cs | PLC 命令序列编排：初始化流程（M13→M14 握手）、启动（M5 脉冲）、停止（M900）、急停（M3+M900） |
| HomeDetectionCommandCoordinator | Coordination/HomeDetectionCommandCoordinator.cs | 检测流程高级命令：启动前校验（报警状态、自动模式、初始化状态、标定系数）、流程启动/停止/急停的完整编排 |
| HomeDetectionStateCoordinator | Coordination/HomeDetectionStateCoordinator.cs | 检测状态聚合：流程引擎状态、PLC 信号状态、报警状态的统一管理和 UI 绑定属性更新 |
| HomeLogOutputCoordinator | Coordination/HomeLogOutputCoordinator.cs | 日志输出管理：将流程日志、硬件日志格式化为 UI 绑定的 ObservableCollection，管理日志批次编号 |
| HomeLogIngressCoordinator | Coordination/HomeLogIngressCoordinator.cs | 日志入口管理：订阅各日志源（CommunicationManager、WorkflowEngine），按分类和时间窗聚合日志条目 |
| HomeInteractionCoordinator | Coordination/HomeInteractionCoordinator.cs | 用户交互逻辑：对话框弹窗（安全位置确认、模式切换提示、标定系数缺失提示）、UI 状态反馈 |
| HomeBackgroundTaskCoordinator | Coordination/HomeBackgroundTaskCoordinator.cs | 后台任务生命周期管理：5 个监控循环的启动/停止/异常处理和 CancellationTokenSource 管理 |
| HomeConditionCoordinator | Coordination/HomeConditionCoordinator.cs | 条件评估器：评估"启动"按钮的可用状态（综合报警、模式、初始化、标定系数等条件） |

7.2.1 5 个后台监控循环

HomeViewModel 启动时，通过 HomeBackgroundTaskCoordinator 创建以下 5 个长生命周期后台监控任务：

| 监控循环 | 周期 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 报警监控 | 200ms | 循环轮询 PLC 报警位，一旦触发则立即通知停止检测流程 |
| 操作模式同步 | 300ms | 读取 PLC 模式状态位，同步本地 OperationModeService 和 UI 显示 |
| 流程模式监控 | 300ms | 监控流程引擎运行状态，更新 UI 按钮可用性和状态文案 |
| 样品架位流程监控 | 300ms | 读取 PLC 中每个样品位的状态线圈（已完成/处理中/异常），更新架位视觉呈现 |
| 温度监控 | 5s | 轮询 4 通道温控器的 PV/SV，刷新温度卡片 UI，检测温度漂移并自动补偿 |

7.2.2 启动/停止生命周期

HomeViewModel 实现 IDisposable 接口。在 MainWindow 关闭时，App.OnExit → ShutdownApplicationAsync 通过逻辑树和可视树枚举所有 DependencyObject 的 DataContext，找到 HomeViewModel 实例并调用 DisposeAsync()。DisposeAsync 内部依次停止 5 个后台监控循环（2 秒超时），然后释放所有 CancellationTokenSource。

7.3 调试页 ViewModel 架构

除 HomeViewModel 外，系统还包含以下专用调试 ViewModel，各自管理独立的调试/配置功能：

| ViewModel | 绑定视图 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| CommunicationViewModel | CommunicationDebugView | 通讯参数配置、在线测试、设备映射管理 |
| DebugViewModel | DebugView | 设置页容器，管理子调试页面的导航和可见性 |
| AxisDebugViewModel | AxisDebugView | 4 轴 Jog/回原点/定位/速度控制 |
| PointMonitorViewModel | PointMonitorView | PLC M/D 点位实时监控与编辑 |
| FaultDebugViewModel | FaultDebugView | 故障诊断辅助分析 |
| CoordinateDebugViewModel | CoordinateDebugView | 坐标位置调试 |
| WeightToZDebugViewModel | WeightToZDebugView | 重量-Z 轴标定流程 |
| ParameterConfigViewModel | ParameterConfigView | 工艺参数（温度/延迟/位置）编辑 |
| CylinderControlViewModel | CylinderControlView | 气动元件手动控制 |
| PointPositionControlViewModel | PointPositionControlView | 点对点定位控制 |
| AxisAddressConfigViewModel | AxisAddressConfigWindow | 轴地址配置模态窗口 |
| VideoMonitoringViewModel | VideoMonitoringWindow | 独立视频监控窗口 |

8. 视图层架构

8.1 窗口/页面层次结构

MainWindow (Window) ├── TabControl (3 个标签页) │ ├── TabItem "首页" │ │ └── HomeView (主操作页面) │ ├── TabItem "通讯配置" │ │ └── CommunicationDebugView (通信设置页面) │ └── TabItem "设置" (自动模式下锁定) │ └── DebugView (调试容器页面) │ ├── AxisDebugView (轴调试) │ ├── PointMonitorView (点表监控) │ ├── FaultDebugView (故障诊断) │ ├── CoordinateDebugView (坐标调试) │ ├── WeightToZDebugView (重量-Z标定) │ ├── ParameterConfigView (参数配置) │ ├── CylinderControlView (气缸控制) │ └── PointPositionControlView (点位控制) │ ├── AxisAddressConfigWindow (模态窗口) ├── VideoMonitoringWindow (独立窗口) ├── AxisSafePositionConfirmDialog (对话框) ├── ManualModeRequiredDialog (对话框) └── WeightToZCoefficientRequiredDialog (对话框)

8.2 UI 设计规范

本项目的 UI 设计遵循严格工业 UI 规范：

• 设计风格：Windows 11 Fluent Design + 现代工业软件美学 + 洁净白色高科技风格

• 布局容器：优先使用 Grid / DockPanel / ScrollViewer / UniformGrid / ItemsControl，禁止 Canvas 布局，避免 StackPanel 嵌套

• 尺寸策略：禁止固定宽高，使用 MinWidth/MinHeight + Auto/* 比例尺寸 + Grid 分区布局

• 间距规范：统一 Margin/Padding，保持视觉呼吸感，避免控件拥挤和参数墙式布局

• 卡片布局：参数区、通讯区、PLC 状态区、设备监控区统一采用卡片式布局（标题 + 图标 + 状态 + 内容 + 操作按钮）

• 日志区：终端风格深色背景、等宽字体、支持自动滚动和自由缩放

• 工业状态指示：通讯状态、PLC 状态、报警、温度、重量、IO 状态使用状态色 + 图标 + 清晰标签，禁止纯文本呈现

8.3 MainWindow 关键行为

• 启动时以最大化窗口状态居中显示（WindowState="Maximized" + WindowStartupLocation="CenterScreen"）

• 最小窗口尺寸 1000×700，防止控件挤压变形

• 支持自由缩放（ResizeMode="CanResize"），所有页面布局自动适应窗口尺寸

• 自动模式锁定：订阅 OperationModeService 事件，自动禁用"设置"标签页

• 状态栏：底部显示当前操作模式（自动/手动）和实时时间

9. 数据模型层架构

9.1 配置数据模型

系统的所有持久化配置均以强类型 C# 类的形式定义在 Models/ 目录下，每个模型类对应一个 JSON 配置文件：

| 模型类 | 配置文件 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| CommunicationSettings | CommunicationConfig.json | 串口参数（COM 端口、波特率、校验位）、TCP 监听 IP/端口、TCP 设备映射列表（TcpDeviceMapping 集合） |
| TcpDeviceMapping | （嵌套在 CommunicationSettings 中） | 单个 TCP 设备的身份映射：设备类型、逻辑设备键、客户端 IP、端口号 |
| WorkflowSignalConfig | WorkflowSignalConfig.json | 18 个 M 线圈地址（扫码/称重 9 对 允许+OK）、Z 轴位置 D 寄存器地址、信号超时、脉冲宽度、重量缩放系数 |
| ProcessParameterConfig | ProcessParameterConfig.json | 4 通道温度设定值（含站号）、摇动/移液/进样的时间与位置参数、步骤间延迟时间 |
| AxisDebugAddressConfig | AxisDebugAddressConfig.json | 4 轴的 M 线圈（Jog、回原点、定位启动）和 D 寄存器（速度、目标位置、坐标反馈）地址 |
| WeightToZCalibrationConfig | WeightToZCalibrationConfig.json | Z/重量标定系数、微升系数 |
| HomeExportPathConfig | HomeExportPathConfig.json | 上次日志导出目录路径 |
| HomeLogBatchCounterConfig | HomeLogBatchCounterConfig.json | 日志批次编号计数状态 |

9.2 运行时数据模型

| 模型/类型 | 用途 |
| --- | --- |
| WorkflowLogMessage | WorkflowEngine 输出的结构化日志，包含时间戳、管号、扫码值、称重值、步骤键、批次号等 |
| TubeProcessModels | 采血管处理状态模型，跟踪每个管在各步骤的完成状态和关联数据 |
| PlcPoint | PLC 点位抽象，统一表示 M 线圈和 D 寄存器的地址、名称和当前值 |
| ConfigFile<T> | 配置文件的强类型包装，委托 ConfigService<T> 进行 JSON 序列化操作 |

9.3 配置校验机制

每个配置模型类均实现 Validate() 方法，返回错误信息列表。系统在两个时机进行配置校验：

• 启动时（App.ValidateStartupConfigurations）：校验 WorkflowSignalConfig、AxisDebugAddressConfig、ProcessParameterConfig 三个关键配置，发现错误仅记录日志

• 流程启动前（WorkflowEngine 内部）：再次校验流程关键配置，发现阻断性错误则阻止启动并报告用户

10. 应用生命周期管理

10.1 启动流程

App.OnStartup 方法定义了严格的应用启动时序：

• 1. 注册全局异常处理器：DispatcherUnhandledException（UI 线程异常）、AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException（后台线程异常）、TaskScheduler.UnobservedTaskException（未观察任务异常）

• 2. 订阅 CommunicationManager.OnLogReceived 事件，用于监控 RS-485 通讯异常并弹出警告

• 3. CommunicationManager.LoadSettings() — 加载通讯配置 JSON

• 4. ValidateStartupConfigurations() — 校验三个关键配置文件的合法性

• 5. CommunicationManager.AutoConnect() — 自动打开 RS-485 串口并启动 TCP 侦听

• 6. 创建 MainWindow 实例并显示

10.2 关闭流程

App.OnExit 方法定义了优雅的关闭时序，确保资源和数据的安全释放：

• 1. StopPageViewModelsAsync() — 遍历 MainWindow 的逻辑树和可视树，找到所有 ViewModel 实例（通过 DataContext），对 HomeViewModel 调用 DisposeAsync() 停止 5 个后台监控循环，对其他 IDisposable ViewModel 调用 Dispose()

• 2. CommunicationManager.StopTcp() — 关闭 TCP 服务器，断开所有设备连接

• 3. CommunicationManager.PlcPolling.StopAsync() — 停止 PLC 后台轮询服务

• 4. CommunicationManager.DisconnectRs485() — 关闭 RS-485 串口连接

10.3 全局异常处理

系统实现了三层异常捕获机制：

• UI 线程异常（DispatcherUnhandledException）：捕获 WPF 调度线程中的未处理异常

• 后台线程异常（AppDomain.UnhandledException）：捕获非 UI 线程中的未处理异常

• 未观察任务异常（TaskScheduler.UnobservedTaskException）：捕获未 await 的异步任务中的异常

PLC 通信异常被特殊处理：捕获 TimeoutException、IOException 和包含特定关键词（"PLC通信"、"Serial port"、"串口"）的 InvalidOperationException 时，系统不会崩溃，而是弹出 PLC 通讯异常警告对话框（5 秒内不重复弹出），提示用户检查设备后继续运行。

11. 并发与线程模型

11.1 线程架构

| 线程类型 | 数量 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| UI 主线程 | 1 | WPF 渲染、用户交互、数据绑定更新 |
| RS-485 通信线程 | 1（通过 SemaphoreSlim 串行化） | PLC Modbus RTU 通信的读写操作 |
| TCP 接收线程 | 1（TcpServer 内部） | 异步接收所有 TCP 客户端的原始数据并分发到各设备队列 |
| 后台监控任务 | 5（HomeViewModel） | 报警监控、模式同步、流程监控、架位监控、温度监控 |
| 流程引擎任务 | 1（WorkflowEngine 内部） | 运行检测流程状态机，监测 PLC 信号上升沿 |
| 温度轮询任务 | 1（TemperatureService 内部） | 周期性读取 4 通道温控器的 PV/SV |

11.2 主要同步原语

| 同步原语 | 作用域 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SemaphoreSlim (PLC _masterGate) | Lx5vPlc | 互斥保护 Modbus 串行主站，确保 RS-485 半双工通信的独占访问 |
| SemaphoreSlim (Per-Session ReceiveSignal) | TcpServer | 每个 TCP 设备会话一个信号量，实现生产者-消费者模式的阻塞等待数据到达 |
| SemaphoreSlim (Per-Handler in WorkflowEngine) | WorkflowEngine | 每个事件处理器一个信号量，防止同一事件被并发重复处理 |
| CancellationTokenSource | HomeViewModel + WorkflowEngine | 优雅取消后台任务和流程引擎，支持超时等待（默认 2 秒）的停止语义 |
| object _lock | TcpServer | 保护客户端列表和会话字典的线程安全操作 |

11.3 UI 线程调度

系统使用 IUiDispatcher 接口抽象 UI 线程调度，在 HomeViewModel 等组件中通过依赖注入获取。当后台任务需要更新 UI 绑定属性时，通过 uiDispatcher.InvokeAsync() 将操作封送到 UI 线程执行，避免跨线程访问 WPF 控件导致的异常。

12. 设计模式应用

12.1 模式应用汇总

| 设计模式 | 应用位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MVVM | 全局架构 | Model-View-ViewModel 分离视图与业务逻辑，通过 DataBinding 和 Command 解耦 |
| 单例（Static Singleton） | CommunicationManager, OperationModeService | 使用 static class 实现全局唯一的通信管理器和操作模式管理器 |
| 协调器/委托模式 | HomeViewModel + 9 Coordinators | 将大型 ViewModel 的职责按领域拆分到多个协调器对象，保持每个类的单一职责 |
| 状态机 | WorkflowEngine | 基于 PLC 信号的上升沿驱动检测流程状态转换 |
| 生产者-消费者 | TcpServer + Protocol Services | TCP 接收线程生产原始数据到 ConcurrentQueue，协议服务通过信号量阻塞消费 |
| 策略模式 | ILx5vPlcTransport 接口 | 允许在测试时注入模拟传输实现，在运行时使用真实串口传输 |
| 观察者模式 | 事件驱动（event/Action） | CommunicationManager、OperationModeService 通过事件通知多个订阅者状态变更 |
| 泛型仓储 | ConfigService<T> | 泛型 JSON 配置读写服务，为每种配置模型提供类型安全的持久化 |
| 模板方法 | BaseViewModel | 提供 SetProperty 虚拟方法，子类在属性变更时复用通知逻辑 |
| 命令模式 | RelayCommand / AsyncRelayCommand | 将 UI 操作封装为 ICommand 对象，实现 View 与 ViewModel 的解耦 |
| 引用计数 | PlcPollingService | 通过引用计数管理 PLC 线圈的轮询订阅生命周期 |

12.2 关键架构决策

1. 零 DI 容器的依赖管理：系统未使用任何依赖注入框架（如 Microsoft.Extensions.DependencyInjection）。组件间的依赖关系通过构造函数注入（支持测试替身的重载构造函数）和静态单例（CommunicationManager）两种方式管理。这种方式避免了 DI 容器的运行时开销和配置复杂性，适合规模适中的工业控制软件。

2. 测试架构：通过 ILx5vPlcTransport 接口将 PLC 物理通信与业务逻辑解耦。WorkflowEngine 和 HomeViewModel 的构造函数均提供可选的 transport 参数，允许在测试时注入模拟实现。AssemblyInfo.cs 中声明了 InternalsVisibleTo("Blood_Alcohol.Tests")，使测试项目可以访问内部类型。

3. 旧版兼容策略：TcpServer 同时维护"按设备键路由"的新架构和"按端口号定位"的旧版 API。Protocols/ 目录中保留了旧端口定位的兼容方法，通过 TcpServer 的全局接收队列和信号量进行后端适配，确保业务层代码逐步迁移而不影响系统运行。

13. 文件组织与命名空间

13.1 项目目录结构

DMSJ_Blood Alcohol/ ├── App.xaml / App.xaml.cs # 应用程序入口、启动/关闭/异常处理 ├── MainWindow.xaml / .cs # 主窗口容器（3 标签页 + 状态栏） ├── AssemblyInfo.cs # 程序集元数据 ├── app.manifest # Windows 应用清单 │ ├── Communication/ # 通信层 │ ├── Serial/ # RS-485 串行通信 │ │ ├── Rs485Helper.cs # 串口管理器 │ │ ├── Lx5vPlc.cs # PLC Modbus RTU 主站 │ │ ├── ILx5vPlcTransport.cs # PLC 传输接口（测试抽象） │ │ └── SerialPortStreamResource.cs # NModbus 串口适配器 │ └── Tcp/ │ └── TcpServer.cs # 多设备 TCP 服务器 │ ├── Protocols/ # 设备协议实现 │ ├── ScannerProtocolService.cs # 扫码枪 ASCII 协议 │ ├── BalanceProtocolService.cs # 天平 Modbus RTU over TCP │ └── ShimadenSrs11A.cs # 岛电温控器 ASCII 协议 │ ├── Services/ # 业务服务层 │ ├── CommunicationManager.cs # 通信中枢（静态单例） │ ├── WorkflowEngine.cs # 流程引擎（状态机） │ ├── PlcPollingService.cs # PLC 后台轮询 │ ├── TemperatureService.cs # 温度控制服务 │ ├── ConfigService.cs # 泛型 JSON 配置管理 │ ├── OperationModeService.cs # 自动/手动模式管理 │ ├── AppLogHub.cs # 日志中枢 │ ├── IDialogService.cs # 对话框服务接口 │ └── IUiDispatcher.cs # UI 线程调度接口 │ ├── ViewModels/ # MVVM 视图模型 │ ├── BaseViewModel.cs # MVVM 基类 │ ├── RelayCommand.cs / AsyncRelayCommand.cs # 命令实现 │ ├── PlcPoint.cs # PLC 点位模型 │ └── Home/ │ ├── HomeViewModel.cs # 首页主 ViewModel │ ├── Coordination/ # 9 个协调器 │ ├── Processing/ # 流程处理逻辑 │ ├── Presentation/ # UI 呈现辅助 │ ├── Items/ # 子项 ViewModel │ └── Logging/ # 日志过滤/计数/解析 │ ├── Views/ # WPF XAML 视图 │ ├── HomeView.xaml / .cs │ ├── CommunicationDebugView.xaml / .cs │ ├── DebugView.xaml / .cs # 设置页容器 │ ├── AxisDebugView.xaml / .cs │ ├── PointMonitorView.xaml / .cs │ ├── FaultDebugView.xaml / .cs │ ├── CoordinateDebugView.xaml / .cs │ ├── WeightToZDebugView.xaml / .cs │ ├── ParameterConfigView.xaml / .cs │ ├── CylinderControlView.xaml / .cs │ ├── PointPositionControlView.xaml / .cs │ ├── VideoMonitoringWindow.xaml / .cs │ └── Behaviors/ # 可复用行为 │ ├── Models/ # 数据模型与配置 │ ├── CommunicationSettings.cs │ ├── TcpDeviceMapping.cs │ ├── WorkflowSignalConfig.cs │ ├── ProcessParameterConfig.cs │ ├── AxisDebugAddressConfig.cs │ ├── WeightToZCalibrationConfig.cs │ └── ... │ ├── Config/ # 运行时 JSON 配置 ├── Resources/ # 图标、图片、SVG 资源 ├── Styles/ # XAML 样式文件 └── Helpers/ # 工具辅助类

13.2 命名空间规范

项目的命名空间遵循以下约定：

• Blood_Alcohol — 应用程序根命名空间（MainWindow, App, AssemblyInfo）

• Blood_Alcohol.Communication.Serial — RS-485 和 PLC 通信类

• Blood_Alcohol.Communication.Tcp — TCP 服务端类（注：TcpServer 当前在全局命名空间，迁移中）

• Blood_Alcohol.Communication.Protocols — 扫码枪、天平等设备协议（注：部分在 Blood_Alcohol.Protocols，迁移中）

• Blood_Alcohol.Services — 业务服务层

• Blood_Alcohol.ViewModels — MVVM 视图模型层

• Blood_Alcohol.Views — WPF 视图层

• Blood_Alcohol.Models — 数据模型和配置类

• Blood_Alcohol.Helpers — 工具辅助类

14. 数据流与交互时序

14.1 检测流程的数据流

以下描述一条采血管从扫码到完成的完整数据流路径：

[扫码枪] ──TCP──> TcpServer ──> ScannerProtocolService │ [清洗后的条码字符串] │ ▼ WorkflowEngine (检测上升沿) │ [扫描OK] ──RS485──> [PLC M401=1] │ [PLC] ──允许称重上升沿──RS485──> PlcPollingService ──> WorkflowEngine │ [天平] <──Modbus去皮──TCP── BalanceProtocolService <── WorkflowEngine [天平] ──重量值──TCP──> BalanceProtocolService ──> WorkflowEngine │ [重量→Z坐标换算] ──> [写入PLC D寄存器] ──RS485──> [PLC] │ [PLC] <──OK信号Mxxx=1──RS485── Lx5vPlc <── WorkflowEngine │ [WorkflowLogMessage] ──> HomeViewModel ──> UI + CSV

14.2 初始化流程的 PLC 握手序列

User: 点击[初始化]按钮 │ ▼ HomeViewModel ──> HomePlcCommandCoordinator │ ├── 1. M40 = 1 (安全位置确认) │ ├── 2. 写入 D 寄存器 (温度设定值、摇动/移液/进样参数) │ │ │ └── 验证写入值回读一致 │ ├── 3. M13 = 1 (初始化命令) │ └── 4. 轮询等待 M14 == 1 (PLC初始化完成应答) │ └── 超时10分钟 → 报告初始化失败

15. 安全与错误处理

15.1 硬件通信容错

• PLC 通信超时自动检测：Lx5vPlc 设置读写超时时间为 3000ms，超时后抛出 TimeoutException

• PLC 通信异常全局捕获：App.xaml.cs 中三个异常处理器统一捕获 TimeoutException 和 IOException，弹出非阻塞警告对话框，不中止程序运行

• RS-485 日志监控：CommunicationManager.OnLogReceived 事件实时监控包含"PLC串口读取超时"、"PLC通讯超时"等关键词的日志，触发警告

• 串口状态检查：每次 PLC 读写前检查串口 IsOpen 状态，若串口未就绪则抛出异常

15.2 业务流程安全保障

• 启动前多重校验：自动模式检查、初始化完成检查、无报警检查、标定系数有效性检查

• 急停机制：急停按钮同时发送 M3 和 M900 两个停止信号给 PLC，立即停止流程引擎而非等待当前步骤完成

• 报警自动停止：报警监控循环（200ms 周期）检测到 PLC 报警位触发时，自动触发停止流程

• 模式锁：自动模式下锁定"设置"标签页，防止误操作导致设备异常动作

15.3 数据完整性

• Modbus CRC16 校验：BalanceProtocolService 对天平的 Modbus 响应帧进行 CRC16 校验，校验失败则丢弃数据并记录日志

• 配置校验：每个配置模型实现 Validate() 方法，启动时和流程启动前双重校验

• 配置写入验证：初始化流程中，将参数写入 PLC D 寄存器后回读验证，确保写入值与预期一致

16. 附录

16.1 核心指标汇总

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 核心源文件数（.cs + .xaml） | 123 |
| 代码总行数 | 约 40,500 行 |
| 视图文件 (.xaml) | 18 |
| 视图模型类 | 15+ |
| 服务类 | 8 |
| 配置模型类 | 8+ |
| 通信/协议类 | 8 |
| 外部 NuGet 依赖 | 2（NModbus 3.0.81, System.IO.Ports 10.0.5） |
| 支持的物理设备类型 | 4（PLC, 扫码枪, 天平, 温控器） |
| 温控器通道数 | 4 |
| 伺服轴数 | 4 |
| 检测流程步骤 | 10（每管） |
| 最大处理管数/批次 | 50 |
| 后台监控循环 | 5 |
| 异常处理层 | 3（UI线程/后台线程/未观察任务） |

16.2 设计原则

本系统在设计和实现过程中遵循以下软件工程原则：

• 分层解耦：通信层、服务层、视图模型层、视图层严格分层，上层依赖下层，依赖方向单向

• 关注点分离（Separation of Concerns）：MVVM 模式将 UI 布局（XAML）、UI 逻辑（ViewModel）、业务逻辑（Service）和通信协议（Communication）分离到不同的类中

• 最小依赖原则：整个项目仅依赖 2 个外部 NuGet 包，其他所有功能（TCP 服务器、JSON 序列化、日志系统、MVVM 基础组件等）均手写实现，无第三方框架依赖

• 面向接口编程：通过 ILx5vPlcTransport、IDialogService、IUiDispatcher 等接口实现关键依赖的抽象，支持测试替身注入

• 防御性编程：配置校验、CRC 校验、回读验证、超时保护、异常捕获等多层防御机制，确保工业控制环境下的可靠运行

16.3 文档信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | DMSJ 血液酒精检测软件 — 软件架构设计说明书 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 5 月 |
| 编制人 | ChengLei |
| 文档用途 | 公司内部技术档案存档 |
| 对应软件版本 | V1.0 |

— 全文完 —

DMSJ 血液酒精检测软件 软件架构设计说明书

版本 V1.0 | 2026 年 5 月 | 公司内部存档文件